[bookmark: _GoBack]撞击式空气微生物采样器
一、技术参数：
	测量范围
	捕获率：≥98%

	捕获粒子范围
	第一级：＞7.0μm          孔径 1.18mm
第二级：4.7μm–7.0μm        孔径0.91mm
第三级：3.3μm–4.7μm       孔径0.71mm
第四级：2.1μm–3.3μm       孔径0.53mm
第五级：1.1μm-2.1μm         孔径0.34mm
第六级：0.65μm–1.1μm       孔径0.25mm

	采样流量
	28.3L/min可调节精度≤5%

	噪声
	≤60 db

	计时采样
	定时范围0.01S–99H59M，精度＜1%，可正计时、倒计时

	延时采样
	定时范围0.01S–99H59M，精度＜1%

	仪表参数
	停电记忆：10年
触点形式：一组常开常闭触点
触点容量：5A  AC220V(阻性)
抗干扰：EFT 执行GB/T17626-4级，ESD 执行GB/T17626-4级

	
	

	工作电源
	220V/AC,DC16V

	功率
	≤45W

	整机重量
	5kg

































二、基本配置
1. 主机：一套（含真空泵，流量计，智能仪表各1个）
2．撞击器：6级撞击器一台
3. 三脚架：一台
4. 操作手册：一份
5. 连接管等专用附件：一套
6. 铝合金手提箱：一个

液体撞击式微生物气溶胶采样器

技术参数：
1、适用于高浓度的微生物气溶胶的采样；
2、 [bookmark: OLE_LINK3]能将采集的样品分别分析，多种方法测定；
3、可以把微生物粒子团中的多个微生物释放出来，均匀分布在采样液中，作进一步的生物培养后能准确测出空气中的微生物数量；
4、捕获率高，可捕获0.5μm的小粒子；
5、有保护作用，对脆弱的微生物（如病毒、立克次氏体）也能采样；
6、易消毒，可反复使用；
7、采样流量：7L/min--15L/min  采样液量：10-20ml   


紫外线辐照计
 
 

1、光谱响应：λ(230nm-280nm)λp=254nm
2、主机尺寸：长133mm宽66.5mm高24.5mm
3、分辨率：0.1uw/cm
4、测量精度：±10% 2
5、量程范围0-40000uw/cm
6、探头线长：3米
7、探头尺寸：直径45mm*厚16mm
8、仪器重量：250g
9、电池：1000mah可充电锂电池
10、使用环境：温度（0-40）℃，湿度＜85%RH
 
















手持式尘埃粒子计数器参数
标准：符合JIS标准
通道大小: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm
计数效能：50%
流速：0.1立方英尺/分钟(2.83 升/分钟)
激光源：激光二级管
数据存储：3000组样本记录，循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等)
通信模式：RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 or 打印机
软件支持：LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net 　
环境测量传感器：温湿度探头：32－122华氏度（0－50摄氏度）±1华氏度（0.5摄氏度），15－90％±2％ RH
报警：内置式,可调整警报蜂鸣, 计数、低电量、传感器故障报警
样本输入：等动力样本探头（带6英尺管道以延伸等动态样品输入）
真空源：内置真空泵, 自动流速控制
外壳：高耐压性，注模塑料
电源：100-240伏,50-60 赫兹
电池：可拆卸可充电锂电池

配件:
运输箱，打印机，打印纸，认证文件，CD操作手册，等动力采样探头（直接式），电源稳压器，电源线，LMS Xchange 数据传输软件，纸质操作说明书。

风速仪参数：
测量范围:
0~50m/s
-20~+70℃
5~+95%RH
精度:
±(0.03m/s+4%测量值）(0-20m/s )；±(0.5m/s+5%测量值）（20.1~30m/s )
±0.5℃(0~+70℃）; ±0.8℃(-20~+0℃)
±3.0% RH( 10~35% RH); ±2.0% RH(35~65% RH); ±3.0% RH( 65-90% RH); ±5.0%RH（剩余量程）
分辨率:0.01m/s 0.1℃ 0.1% RH

配件：热线风速探头，有线，含温湿度传感器。包括90度直角配件。含原装延长伸缩杆（可拉伸至2m）





全自动血流变测试仪招标技术参数
一、技术参数
1. ★测试原理：锥板法（采用锥板式速度衰减血液粘度技术）
2. 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式
3. ★锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术，实现全血快速、全量程、逐点测量，投标时提供官方检验报告； 
4. 工作模式：全血测试同时与混匀及加样针清洗可以并行工作，检测速度快，符合国际血液学标准化委员会（ICSH）的质量要求，保证结果准确；
5. ★测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差＜±0.1%，非牛顿流体粘度的准确性误差＜±1%，投标时提供官方检验报告；
6. ★变异系数：牛顿流体粘度的变异系数≤0.5%，非牛顿流体粘度的变异系数≤2%，投标时提供官方检验报告；
7. 检测速度：测试时间≤30秒/标本；
8. ★切变率范围：（1～200）s-1,粘度测试范围：（0～60）mPa·s；切应力范围：（0～12000）mPa,投标时提供原版彩页证明；
9. 加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求
10. 机芯材质：钛合金；
11. 样品位：60孔位、全开放、可互换式样品盘，可无限增加，适用于任意真空采血管及普通试管
12. 混匀方式：采用优化的多点变量动态吸吐式混匀方式，混匀更充分、更彻底，完全避免破坏红细胞；
13. 进排液系统：均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能；
14. 仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选；
15. 温度控制：37℃±0.1℃；
16. 质控：具有原厂配套的经药监局注册的非牛顿流体质控物，可溯源至国家级非牛顿流体标准物；具有原厂配套的经药监局注册的牛顿流体质控物，可溯源至国家标准物质中心提供的国家一级标准粘度液
17. ★定标功能：牛顿流体采用国家标准物质中心提供的一级标准粘度液进行定标，投标产品制造商所生产的非牛顿流体粘度标准物质获得国家标准物质证书，投标时提供此证书，并提供可查到官方网站；
18. 报告单模式：开放式，报告单版面自定义、现场可修改；
19. 投标产品列入《省级政府采购自主创新产品名录》，取得证书；
20. ★制造商具备10年以上的生产经验，同类产品在本省拥有10家以上三甲用户；
21. ★投标产品制造商生产的非牛顿流体粘度标准物质成为本省临检中心的质控标准；
二、配置清单：
1．主机1台
2. 配套清洗试剂1套
3.电脑：：配置不低于I5处理器，4G内存，500G硬盘，19寸LCD   1台
4.激光打印机   1台
三、商务要求：
1.仪器厂家质保期为 1年 ；
2.中标商须指导我单位进行安装前 的准备工作，免费提供全面安装工具并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训（参加培训人数不限）； 
 3.提供原制造厂商的产品授权书及售后承诺服务书盖章的扫描件；
4. ★号指标为重要指标，也是现场验证指标，业主单位在签订合同前有权利考察中标商提供的用户名单，以验证★号指标；如果在核实验证过程中发现中标商所提供的投标产品资料实际达不到招标文件相关功能及性能指标，取消中标商资格，采购方将依法追究中标商责任；
5.交货期：30天。

备注：★号指标为重要指标，也是验收指标，一项不满足作废标处理，非★号指标三项不满足作废标处理。


